## приложение №2
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | Описание требований | Наличие функции или величина параметра
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение Республики Казахстан | Наличие
1.2 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие
1.3 | Гарантия на оборудование | 37 месяцев
1.4
2. Технические характеристики
2.1 | Физиологически оптимальный несиммитричный биполярный импульс ограниченной длительности | Наличие
2.2 | Коррекция энергии воздействия в зависимости от импеданса пациента
2.3 | Режим синхронной и асинхронной дефибрилляции (кардиоверсия) | Наличие
2.4 | Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения | Наличие
2.5 | Энергия импульса воздействия, Дж | Дискретно от 5 до 360 Дж Не менее 11 уровней
2.6 | Время набора энергии, сек | 200Дж – не более 6 сек.,360Дж – не более 10 сек.
2.7 | Индикация состояния дефибриллятора-светодиоды и акустические сигналы | Наличие
2.8 | Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи | 200 Дж – не менее 70, 360 Дж – не менее 40.
2.9 | Ручной сброс накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции | Наличие
2.10 | Блокировка выдачи энергии при сопротивлении пациента менее 12 Ом и более 200 Ом, а также при разомкнутых или замкнутых электродах. | Наличие
2.11 | Время восстановления монитора после дефибрилляции, не более, с | 6
2.12 | Взрослые и детские электроды, многоразовые | Наличие
2.13 | Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд, с последующим автоматическим сбросом накопленной энергии на внутреннюю нагрузку, не более, с | не менее 30 сек.
2.14 | Тестирование процесса выдачи набранной энергии | Наличие
2.15 | Встроенный термопринтер | Наличие
2.16 | Размер ЖК дисплея | 115*86 мм с разрешением 320*240 точек
2.17 | Клавиатура | Наличие
2.18 | Ширина бумаги, мм | 58
2.19 | Скорость протяжки бумаги, мм/с | 12,5 ; 25
2.20 | Возможность нанесения сетки | Наличие
2.21
2.22 | Масса аппарата, кг | не более 5,5
2.23 | Питание прибора : сменная аккумуляторная батарея 14В, сеть постоянного тока (12-20 В); сеть переменного тока (190-250)В | Наличие
2.24 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 250
2.25 | Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи, не менее, ч | 3
2.26 | Время непрерывной работы в режиме питания от сети, не менее, ч | 168
2.27 | Внешнее зарядное устройство с автоматическим отключением, с возможностью заряда до двух аккумуляторных батарей одновременно | Наличие
2.28 | Время заряда аккумуляторной батареи, не более,ч | 4
Отображение информации на ЖК дисплее:
2.29
2.28 | Один из каналов ЭКГ | Наличие
2.29 | Состояние сменной батареи | Наличие
2.30 | Номер выбранного отведения | Наличие
2.31 | верхняя и нижняя границы тревог по ЧСС и текущее значение | Наличие
2.32 | процесс накопления энергии | Наличие
2.33 | текущее время и дата | Наличие
2.34 | режим регистратора | Наличие
2.35 | отданный ток и сопротивление грудной клетки пациента | Наличие
2.36 | Значение установленной энергии | Наличие
2.30 | Вес, не более, кг | 5.5
2.31 | Устойчивость к механическим воздействиям ГОСТ Р 50444 | Группа 5
2.32 | Безопасность | Класс II, тип BF для электродов дефибрилляции; тип CF для электродов ЭКГ
Канал ЭКГ:
2.33 | Отведения ЭКГ | I, II, III
| Два канала приема ЭКГ- от электродов дефибрилляции и отдельного кабеля электрографического | Наличие
| Чувствительность канала ЭКГ, мм\мВ | 5,10,20
| Скорость движения ЭКГ на экране, мм\с | 12,5; 25; 50
| Отключаемые антитреморный и сетевой фильтры | Наличие
| Формирование ритмограммы и скатерограммы пульса | Наличие
| Диапазон измерения ЧСС, уд\мин. | От 30 до 300
3. Комплект поставки
3.1 | Дефибриллятор — монитор | 1шт.
3.2 | Зарядное устройство | 1 шт.
3.3 | Аккумуляторная батарея | 2 шт.
3.4 | Сетевой блок питания | 1 шт.
3.5 | Адаптер питания от сети 12- 20 В | 1 шт.
3.6 | Кабель кардиографический | 1 шт.
3.7 | Термобумага | 2 рулона
3.8 | Комплект одноразовых электродов для мониторирования | 50 шт.
3.9 | Сумка для переноски | 1 шт.
3.10 | Эксплуатационная документация | 1 комплект