Приложение 2 к тендерной документаций

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стол операционный универсальный в комплекте с принадлежностями для травматологии |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | ### МТ не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Стол операционный универсальный | Стол операционный универсальный должен быть предназначен для проведения плановых, экстренных операций на органах брюшной полости, грудной клетке, гинекологических операций, с максимальным удобством для операционной бригады. Столешница стола должна состоять из 6-ти секций: - Головная - Спинная 2-х секционная - Тазовая - Ножная секция (раздельная) Спинная секция должна состоять из двух частей, длинной не менее 340 мм и 180 мм, обеспечивая подъем почечного моста при помощи излома спинной секции.Регулировка почечного моста должна осуществляться при помощи винтового механизма, путем вращения рукоятки. Гнездо для рукоятки, регулирующей почечный мост, должно быть расположено с правой стороны стола. Высота подъема почечного моста не менее 120 мм. Длина регулируемой рукоятки не менее 300мм. Ложе стола должно быть установлено на основании посредством подвижной колонны, обеспечивающей возможность бесступенчатой регулировки высоты. Колона стола должна быть закрыта в верхней части бесшовной силиконовой гофрой. Основание должно иметь систему центрального тормоза, активируемую ножным рычагом. Основание стола должно быть Т-образной формы, установленным на трех роликах, один из которых должен быть поворотным для обеспечения высокой маневренности. Матрацы всех секций ложа (включая секции ног и головы) должны быть легкосъемными, выполненными из антистатического формованного полиуретана (бесшовные) с использованием антибактериальной технологии, обеспечивающие принятие формы пациента. Матрацы всех секций ложа должны иметь дугообразную форму с выпуклыми краями, обеспечивающие максимальный комфорт пациента при всех видах операций. Опорные пластины ложа должны иметь посадочные штифты, а матрацы всех секций – соответствующие посадочные отверстия для надежной фиксации съемных матрацев на ложе стола. Все наружные металлические части стола, включая основание стола должны быть выполнены из кислотоустойчивой матовой (антибликовой) нержавеющей стали. Основание стола должно иметь клемму для крепления кабеля выравнивания потенциалов. Конструкция стола должна обеспечивать: - полную рентгенопрозрачность всех элементов ложа и возможность размещения рентгеновской техники, включая C-arm, для рентгеноскопии и рентгенографии во всех положениях пациента. - взаимозаменяемость секции головы и секций ног для расширения возможностей работы R-аппарата - продольное перемещение столешницы стола относительно основания не менее 350мм, для минимизации недоступной для R-аппарата области - возможность операций в положении пациента "сидя". Разделенная ножная секция должна обеспечивать угол разведения левой и правой секций не менее чем на 1800 Все секции стола (включая легкосъемные секции головы и ног) должны иметь боковые направляющие шины из нержавеющей стали для крепления дополнительных принадлежностей. Наличие проводного пульта управления с указанием выполняемой функции и уровнем заряда аккумуляторных батарей аварийного питания. Пульт управления оснащен следующими клавишами: - Кнопка регулировки угла наклона «Тренделенбург» - Кнопка регулировки угла наклона «Анти-Тренделенбург» - Кнопка регулировки латерального наклона «Вправо» - Кнопка регулировки латерального наклона «Влево» - Кнопка увеличения высоты ложа - Кнопка уменьшения высоты ложа - Кнопка для выключения стола или аварийной остановки. - Кнопки „0” для приведения секций ложа которые регулируется электрогидравлическим приводом в горизонтальные положение. - Кнопка изменения положения ложа - после нажатия изменяется ориентация ложа на 180 градусов - эту функцию необходимо использовать в случае замены местами секций ног и головы. Блок питания и аккумуляторные батареи (не менее 2 (двух) батарей) должны быть установлены внутри основания стола. Каждая аккумуляторная батарея должна иметь емкость не менее 7 А/ч, 12В х 2штуки. Время полной зарядки аккумуляторных батарей не должно превышать 12 часов. Время работы стола от встроенных аккумуляторов без подзарядки должно быть рассчитано (в среднем) не менее чем на 60 операций. Управление столом Ложе стола должно иметь широкий диапазон регулировок: Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку высоты ложа посредством проводного дистанционного пульта управленияи ножной педали при помощи гидравлического привода в пределах: - нижнее положение не более 750мм -верхнее положение не менее 1100мм, Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку продольных наклонов посредством проводного дистанционного пульта управленияи ножной педали при помощи гидравлического привода в пределах: - Тренделенбург не менее 400; - антиТренделенбург не менее 400 Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку латеральных (боковых) наклонов посредством проводного дистанционного пульта управленияи ножной педали при помощи гидравлического привода в пределах: - Вправо не менее +300; - Влево не менее +300 Секции ложа стола должны иметь бесступенчатую пневматическую регулировку наклонов: - наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 85º/- 40° - наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 45º/- 45° - наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее - + 25º/- 90° Операционный стол должен быть оснащен дополнительным альтернативным гидравлическим приводом с независимым питанием от базовой системы, дублирующим все электрические регулировки операционного стола при помощи ножной педали. Сенсорная панель управления выбора необходимой функции для регулировки положения стола (изменение высоты, латеральных и продольных наклонов) при помощи ножной педали, должна быть размещена на колоне стола со стороны рычага педального насоса. Регулировка высоты стола, изменение латеральных и продольных углов наклонов, при использовании альтернативного привода, должны осуществляться при помощи одной педали, после выбора необходимой функции на сенсорной панели управления. Альтернативный источник питания, приводимый в действие механически-гидравлическим ножным насосом, встроенным в основание стола, должен быть оснащен приводным рычагом на стороне основания. Технические характеристики: Длина рабочей части не менее 2100мм, Ширина рабочей части не менее 500мм, Общая ширина (с боковыми направляющими планками) не менее 560мм Напряжение питания стола должно соответствовать стандартам РК - 230В ~ 50/60Гц Потребляемая мощность (номинально) не должна превышать - 120Вт Класс электрозащиты от поражения электрическим током - I Степень электрозащиты от поражения электрическим током не ниже – В класса Приводы электрогидравлической системы стола должны быть полностью закрыты специальным влагонепроницаемым защитным кожухом. Масса стола без дополнительных принадлежностей не должна превышать 250кг. Максимальная безопасная рабочая нагрузка стола должна быть не менее 250кг. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Дуга анестезиолога | Дуга анестезиолога. Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь. Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола 610 мм. Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, 250 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Упоры боковые | Упор боковой. Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка. Возможность использования в качестве плечевого упора. Возможность использования в качестве упора для ног. Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь. Размер подушки, не менее (ДхШ) - 100х160 мм. Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее - 0…200 мм. Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине, не менее 80…200 мм. Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы - 360 градусов | 2шт |
|  |  | 3 | Держатель рентген кассеты | Держатель рентген кассеты Предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении. Габариты: 470 x 370 мм | 1шт |
|  |  | 4 | Ремень для фиксации туловища с пряжкой | Ремень для фиксации туловища с пряжкой. Предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола. Материал ремня – мягкая синтетическая ткань. Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь. Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации . Длина ремня, - 2100 мм. Ширина ремня - 100 мм. | 1шт |
|  |  | 5 | Ремень для фиксации запястья с пряжкой | Предназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола. Материал рук держателя мягкая синтетическая ткань. Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь. Система регулировки диметра рукодержателя: система легкой фиксации . Ширина рукодержателя, не менее - 40 мм. | 1шт |
|  |  | 6 | Стойка инфузионная | Стойка инфузионная. Предназначена для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций. Количество подвесных крюков, - 2 шт. Диапазон регулировки высоты штатива , не менее 0-600 мм. Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь. | 1шт |
|  |  | 7 | Опора для руки | Опора для руки. Предназначена для размещения руки пациента. Допустимая нагрузка на столик, - 15 кг. Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь. Регулируется по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси. Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах 0…100 мм. Столик имеет мягкий фиксирующий ремень. Материал ремня мягкая синтетическая ткань | 2шт |
|  |  | 8 | Крепление однопозиционное | Предназначено для крепления дополнительных принадлежностей на операционный стол. Материал крепления: нержавеющая хромоникелевая сталь | 6 шт |
|  |  | 9 | Приставка ортопедическая | Комплект предназначен для проведения орто-травматологических операций на нижних конечностях (для репозиции и тракции костей), а также размещения дополнительных приборов, устройств, необходимых для проведения операций, обследований и процедур. Ортопедическая приставка с двумя натяжными устройствами монтируется к тазовой секции операционного стола вместо ножных секций с помощью специальных монтажных зажимов. Угол регулировки (разведения) плечей ортопедической приставки: 0-180 градусов, с помощью двух поворотных узлов, закрепленных рукояткой. Длина плечей ортопедической приставки: 300-1350 мм, регулируется с помощью съемного кронштейна, закрепленного с помощью ручки. Регулировка высоты натяжных устройств: 350 мм. Регулировка горизонтального перемещения натяжных устройств: 350 мм. Сила натяжения: 800 Н. Угол регулировки опоры ног: ± 45 °. Угол поворота опоры ног: 180 °. В комплект входит удлинительная секция, механизм натяжения, опорные штанги, Телескопическая стока, стойка для дополнительных принадлежностей, Зажимы для принадлежностей, подпорки под ноги, тележка для приставки | 1шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть: не требуется Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Главный врач: 									Б.Т.Толеген