«УТВЕРЖДАЮ»

Главный  врач

КГП на ПХВ «Кызылординская

городская больница»

_____________________Б.Т. Толеген

от «13» июнь  2019 г.

Объявление

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г)

1. Настоящее объявление по закупу изделии медицинского назначения для КГП на ПХВ «Кызылординская городская больница» город Кызылорда ул.Н.Абуова 29, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложении.

2. Сумма выделенная на закупку инструментов для эндосокпии способом запроса ценовых предложении составляет 5 355 120 (Пять миллионов три сто пятьдесят пять тысячи сто двадцать тенге).

Перечень изделии медицинского назначения:

| Лот | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты для эндоскопии в комплекте | 1 комплект | 5 355 120 | 5 355 120 |

В комплект входят следующие инструменты:

Билиарный двухслойный стент - 2 шт.
Билиарный двухслойный стент должен быть:
Диаметр не более 10 Fr.
Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм.
Наличие изгиба.  
Наличие внутреннего слоя из фторопласта.
Наличие наружнего слоя из полиамидного эластомера. 
Наличие металлической сетки между слоями. 
Наличие не менее 4-х выпуклых антимиграционных лепестков на концах. 
Длина между лепестками в диапазоне от 75 до 85 мм.
Материал изготовления пластик.
Видимость под рентгеноскопическим контролем.
Совместимость с проводником 0,035 дюйма.
Совместимость с устройством для введения 10 Fr.
Должен быть стерильный.

Билиарный двухслойный стент - 2 шт.
Билиарный двухслойный стент должен быть:
Диаметр не более 10 Fr.
Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм.
Наличие изгиба.  
Наличие внутреннего слоя из фторопласта.
Наличие наружнего слоя из полиамидного эластомера. 
Наличие металлической сетки между слоями. 
Наличие не менее 4-х выпуклых антимиграционных лепестков на концах. 
Длина между лепестками в диапазоне от 85 до 95 мм.
Материал изготовления пластик.
Видимость под рентгеноскопическим контролем.
Совместимость с проводником 0,035 дюйма.
Совместимость с устройством для введения 10 Fr.
Должен быть стерильный.

Билиарный двухслойный стент - 2 шт.
Билиарный двухслойный стент должен быть:
Диаметр не более 10 Fr.
Совместимость с инструментальным каналом 3,7 мм.
Наличие изгиба.  
Наличие внутреннего слоя из фторопласта.
Наличие наружнего слоя из полиамидного эластомера. 
Наличие металлической сетки между слоями. 
Наличие не менее 4-х выпуклых антимиграционных лепестков на концах. 
Длина между лепестками в диапазоне от 95 до 105 мм.
Материал изготовления пластик.
Видимость под рентгеноскопическим контролем.
Совместимость с проводником 0,035 дюйма.
Совместимость с устройством для введения 10 Fr.
Должен быть стерильный.

Клапан подачи воды/воздуха - 1 шт.
Клапан подачи воды/воздуха должен быть совместим с эндоскопами производства Olympus.

Папиллотом - 1шт.
Папиллотом должен быть: одноразовый, трехпросветный. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не более 1700 мм, длина дистальной части не менее 7 мм, длина режущей струны не более 20 мм, диаметр дистальной части не более 4.5 Fr. Наличие изоляционного покрытия на проксимальной части режущей струны. Наличие не менее 2-х раздельных портов для введения контраста и проводника с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 4-х рентгенконтрастных меток в дистальной части. Наличие предварительно изогнутой конструкции. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент должен быть стерилен.

Папиллотом - 1шт.
Папиллотом должен быть: одноразовый, трехпросветный. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1700 мм, длина дистальной части не менее 7 мм, длина режущей струны не менее 25 мм, диаметр дистальной части не более 4.5 Fr. Наличие изоляционного покрытия на проксимальной части режущей струны. Наличие не менее 2 раздельных портов для введения контраста и проводника с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 4-х рентгенконтрастных меток в дистальной части. Наличие предварительно изогнутой конструкции. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент должен быть стерилен.

Щётка для очистки канала - 5шт.
Многоразовая щетка для чистки инструментального канала гастроскопов и колоноскопов. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм до 4.2 мм. Наличие витой металлической оболочки. Наличие шаровидного наконечника. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

8-проволочная корзинка - 2шт.
8-проволочная корзинка должна быть многоразовая  для извлечения камней. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1950 мм, диаметр корзинки не менее 20 мм. Корзинка должна иметь не менее 4-х проволок в проксимальной части и не менее 8 - в дистальной. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором производства Olympus. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

4-проволочная захватывающая корзинка - 1шт.
4-проволочная захватывающая корзинка должна бытть многоразовая . Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1950 мм, диаметр корзинки не менее 22 мм, жесткая проволока. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором производства Olympus. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

4-проволочная корзинка для извлечения камней - 2шт.
4-проволочная корзинка для извлечения камней должна быть одноразовая . Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1900 мм, диаметр корзинки не менее 22 мм, жесткая проволока. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие функции вращения. Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором производства Olympus. Инструмент должен быть стерилен.

4-проволочная корзинка для извлечения камней - 1шт.
4-проволочная корзинка для извлечения камней должна быть одноразовая. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.7 мм и более, длина не менее 1900 мм, диаметр корзинки не менее 22 мм, жесткая проволока. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие дистального конца, совместимого с проводником диаметром 0.035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором производства Olympus. Инструмент должен быть стерилен.

8-проволочная корзинка для извлечения камней -1шт.
8-проволочная корзинка для извлечения камней должна быть одноразовая. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1900 мм, диаметр корзинки не менее 20 мм. Корзинка должна иметь не менее 4-х проволок в проксимальной части и не менее 8 - в дистальной. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие функции вращения. Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Наличие порта для введения контраста с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором производства Olympus. Инструмент должен быть стерилен.

4-проволочная захватывающая корзинка - 1шт.
4-проволочная захватывающая корзинка должна быть многоразовая. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина не более 700 мм, диаметр корзинки не менее 22 мм. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

4-проволочная захватывающая корзинка -1шт.
4-проволочная захватывающая корзинка должна быть многоразовая . Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, диаметр корзинки не менее 35 мм. Оболочка должна быть изготовлена из пластика. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

Захватывающие щипцы типа "Крысиный зуб" - 1шт.
Захватывающие щипцы типа "Крысиный зуб" должны быть многоразовые . Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 2300 мм, ширина раскрытия не менее 4.7 мм. Наличие изоляционного пластикового покрытия. Наличие интегрированной ручки. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Возможность использования в комбинации с электрохирургическими инструментами. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

4-проволочная корзинка для механических литотрипторов - 2шт.
4-проволочная корзинка для механических литотрипторов должна быть одноразовая  Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина не менее 1950 мм, диаметр корзинки не менее 30 мм. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором производства Olympus. Совместимость с трубчатой оболочкой и рукояткой для механических литотрипторов. Инструмент должен быть стерилен.

Баллон для извлечения камней - 2шт.
Баллон для извлечения камней должен быть трехпросветный,  одноразовый. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1900 мм, максимальный диаметр баллона не менее 15 мм. Наличие не менее 3-х раздельных портов для введения жидкостей, проводника и для соединения с раздувающим шприцем с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие запорного крана для управления потоком воздуха. Инъекционное отверстие должно располагаться выше баллона. Наличие в комплекте не менее 3-х шприцев разных размеров, обеспечивающих раздутие баллона до размеров 8.5, 11.5 и 15.0 мм. Наличие рентгенконтрастного наконечника. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент должен быть стерилен.

Баллон для извлечения камней - 1шт.
Баллон для извлечения камней должен быть трехпросветный,  одноразовый. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина не менее 1900 мм, максимальный диаметр баллона не менее 20 мм. Наличие не менее 3-х раздельных портов для введения жидкостей, проводника и для соединения с раздувающим шприцем с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие запорного крана для управления потоком воздуха. Инъекционное отверстие должно располагаться выше баллона. Наличие в комплекте не менее 3-х шприцев разных размеров, обеспечивающих раздутие баллона до размеров 15.0, 18.0 и 20.0 мм. Наличие рентгенконтрастного наконечника. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Инструмент должен быть стерилен.

Клипсы - 1шт.
Клипсы для многоразовых клипирующих устройств. Угол загиба браншей 135°, длина браншей не менее 9 мм. Клипсы должны быть стерильны, расположены в индивидуально запакованных картриджах. Наличие цветового обозначения картриджей для легкого распознавания типа клипс. Совместимость с клип-аппликатором производства Olympus. Наличие 40 штук в упаковке.

Биопсийные щипцы с круглыми браншами из нержавеющей стали - 1 шт.
Биопсийные щипцы должны быть многоразовые  с круглыми браншами из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина не менее 1800 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Вводимая часть должна иметь конструкцию с двухэтапной гибкостью. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки.

Место поставки товара г.Кызылорда ул. Н.Абуова 29. Сроки и условия поставки:                        30 календарных дней со дня заключения договора в течении 2019 года по заявке заказчика. Условия поставки DDP:- город Кызылорда ул.Н.Абуова 29. Срок гарантии на товар 12 месяцев со дня акта приемки товара. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложении: Документы на участие предоставляются по адресу город Кызылорда ул Н.Абуова 29, кабинет экономиста окончательный срок подачи ценовых предложений до 09-00, 24 июня 2019 года. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11-00, 24 июня 2019 года по адресу г.Кызылорда ул.Н.Абуова 29 (конференц зал).

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем поставляемого товара.

После опубликования протокола итогов победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Экономист						 Л.Шильманова